- 一、总则：

1、本技术规格书仅适用于内蒙古银宏能源开发有限公司移动核酸检测车设备的招标。

2、投标人提供的移动核酸检测车应符合本规格书所规定的要求，也可以在技术投标文件中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

3、本规格书提出了对移动核酸检测车的技术参数、性能、结构等方面的技术要求。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规格书引用标准的最新版本标准和本规格书技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规格书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

5、如果投标人没有以书面形式对本规格书的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本规格书的要求。如有与本规格书要求不一致的地方，必须逐项在投标文件“技术条款偏差表”中列出。

6、在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

7、本规格书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

8、本规格书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以招标文件商务部分为准。

9、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

二、建造参照标准：

1、符合我国加强型医学生物安全二级实验室相关标准技术要求，经专业授权机构验证合格。

2、参照《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）加强型生物安全二级实验室相关技术要求。

3、参照《移动式实验室生物安全要求》（GB 27421-2015）中移动生物安全二级实验室技术要求。

4、参照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）相关技术要求。

5、参照《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS 662-2020）相关技术要求。

6、参照《新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南》最新版本相关技术要求。

7、参照《方舱式核酸检测实验室通用技术规范》（T/CIQA 16—2021）。

三、招标设备及数量：

| 名称 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动核酸检测车 | 移动式核酸实验室 | 1 | 套 |
|  | 核酸实验室相关检测仪器设备（含全自动样本制备系统） | 1 | 套 |
|  | 牵引车（含挂车） | 1 | 台 |

- 四、设备主要功能要求：

- （一）单个实验室舱体配置要求

| 序号 | 项目 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验舱主体 | P2+实验室舱体 | 13500*2450*2800(mm) | 1套 |
|  |  | P2+实验室洁净新风 | 每小时12次换气 | 1套 |
|  |  | 舱道式生物安全密闭排风 | 每小时12次换气 | 2套 |
|  |  | 实验室UV灯 | 300mm | 8套 |
|  |  | 样本接收通道 | 600*600(mm) | 1套 |
|  |  | 检样传送通道 | 500*500(mm) | 1套 |
|  |  | 试剂传送通道 | 500*500(mm) | 1套 |
| 2 | 仪器设备 | 超净工作台 | 单人 | 1套 |
|  |  | 生物安全柜 | 单人 | 1套 |
| 3 | 实验室家具 | 实验台 | 750mm宽，高760mm(坐高） | 4套 |
|  |  | 双口洗眼器 | 国际标准洗眼器 | 2个 |
| 4 | 自动化 | P2+实验室环境控制系统 | 10万级洁净 | 1套 |
|  |  | P2+实验室压力系统 | +10pa，-20pa，-30pa | 1套 |
|  |  | 网络 | 内部网络 | 1套 |
| 5 | 安防 | 门禁 | 密码 | 1套 |
|  |  | 消防指示 | 夜光标识 | 1套 |
| 6 | 电气 | 供电控制系统 | 电路控制 | 1套 |
|  |  | UPS电源 | 1.5KVA | 1套 |
| 7 | 给水 | 给水系统 | 洗手 | 1套 |
|  |  | 热水系统 | 加热 | 1套 |
|  |  | 洗手盆 | 200*200*600(mm) | 2个 |
| 8 | 排水 | 排水系统 | 排废 | 1套 |
| 9 | 附属设施 | 手部消毒器 | 免接触感应 | 2台 |
|  |  | 干手器 | 电动 | 2台 |
| 单个实验舱体主要由三间主实验室（试剂准备区、样本制备区、核酸检测区）及配套更衣室、缓冲间、洗消间等组成。单舱试剂准备区面积4.4㎡（长2m、宽2.4m)、单舱样本制备区面积12.4㎡(长6m、宽2.4m)、单舱核酸检测区面积4.4㎡(长2m、宽2.4m)、洗消间面积2.4㎡（长1m、宽2.4m)。 |  |  |  |  |
| 移动式核酸实验室舱体参数要求 - 实验室要按医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法的要求设置，主要实验区要求试剂储存和准备区、标本制备区、扩增区、扩增产物分析区，考虑到采用实时荧光PCR仪及场地限制，扩增区和扩增分析区可以合并为一个核酸检测区，配套穿防护衣、洗消间、脱防护衣间。 2.实验室整体按加强型负压生物安全二级实验室进行设计建造。 标识要求： 本项目所有方舱和装备外观标识均需按照国家相关规范制作，具体要求参见： 1.《卫生部关于统筹管理卫生系统标识的通知》卫办发[2011] 74号； 2.《卫生部办公厅关于使用国家卫生应急队伍标识（试行）的通知》卫办应急发[2011] 126号； 3. 《卫生部卫生应急办公室关于印发《中国卫生应急服装技术规范（试行）的通知》卫应急指导便函【2011】192号； 4.《卫生部卫生应急办公室关于印发《卫生应急队伍个人携行装备技术规范（试行）的通知》卫应急指导便函【2011】193号； 5.《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》卫办应急发〔2008〕207号。 |  |  |  |  |

（二）单个实验室检测设备配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器套装 | 0.1-2.5µL | 3套 |
| 2 | 移液器套装 | 0.5-10µL | 3套 |
| 3 | 移液器套装 | 10-100µL | 3套 |
| 4 | 移液器套装 | 100-1000µL | 3套 |
| 5 | 移液器支架系统 | 支架 | 3台 |
| 6 | 电动8道排式移液器 | 可调量程, 15–300 µL | 2台 |
| 7 | 小型离心机 | 185*160*120mm | 3台 |
| 8 | 漩涡振荡器 | 170*120*170mm | 3台 |
| 9 | -20℃&4℃低温冰箱 | 736*660*1810mm | 2台 |
| 10 | 条码打印机 | 201*173*56mm | 1台 |
| 11 | 条码扫描器 | 72.5*125*154mm | 8台 |
| 12 | 办公笔记本 | CPU:I5，内存：8G，硬盘：256G SSD | 8台 |
| 13 | 移动紫外灯 | 紫外线灯管功率：30W x 2 | 3台 |
| 14 | 干热消毒箱 | 550*570*690mm | 1台 |
| 15 | -80℃超低温冰箱 | 900*566*800mm | 1台 |
| 16 | 台式大容量离心机 | 495*620*445mm | 1台 |
| 18 | 多管漩涡混合仪 | 426*246*474mm | 1台 |
| 19 | 自动化分杯处理系统 | 1470*960*2100mm | 1台 |
| 20 | 高通量自动化样本制备系统 | 1240*740*1110mm | 1台 |
| 21 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1225mm×740mm×960mm | 1台 |
| 22 | 微孔板迷你离心机 | 210*190*190mm | 2台 |
| 23 | 96孔微孔板混匀仪 | 260*150*110mm | 1台 |
| 24 | 荧光定量PCR仪 | 410*386*352mm | 10台 |
| 25 | 100L生物安全型灭菌消毒锅 | 688*546*1195mm | 1台 |
| 26 | 二代身份证读卡器 | 144*110*31.5mm | 1台 |
| 27 | 实验室信息管理系统 | 23.8英寸 | 1套 |
| 方舱实验室具体要求： 1.功能及用途： 移动BSL-2+实验室的功能定位：本次建设的2个公共检测实验室是国家结合各地医疗卫生资源布局和地理交通等因素，在全国选取100家大型公立医院、疾控中心建设的机动核酸检测力量，用于本次新冠疫情防控。 要求具有较强的机动性和环境适应性，能为上述工作提供机动、安全、标准的微生物检验技术平台。 2.方舱实验室设计标准要求： 实验室的设计要符合以下标准的要求： 1）国家卫生健康委办公厅关于医疗机构开展新型冠状病毒核酸检测有关要求的通知 2）国家卫生健康委办公厅关于印发新型冠状病毒实验室生物安全指南的通知 3）卫办医政发〔2010〕194号 卫生部办公厅关于印发《医疗机构临床基因扩增管理办法》的通知 4）国卫医发〔2016〕37号 国家卫生计生委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）的通知 5）CNAS-CL02 医学实验室质量和能力认可准则（ISO 15189：2012，IDT） 6）WS 233-2017 病原微生物实验室生物安全通用准则 7）病原微生物实验室生物安全管理条例【2018修订版】 8）JGJ91 科学实验室建筑设计规范 9）《实时荧光PCR技术（第2版）》，科学出版社，李金明 10）新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南（第三版） 11）医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法2010 12）GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范 13）GB19489-2008实验室生物安全通用要求 14）GB50849-2014：传染病医院建筑设计规范 15）GB50686-2011：传染病医院建筑施工及验收规范 16）病原微生物实验室生物安全通用准则WS 233-2017WHO《实验室生物安全手册》 3.方舱实验室主要组成： 移动BSL-2+实验室主要由牵引车、挂车、舱体、空调送风空调净化系统、排风净化系统、电气系统、控制系统、灭菌装置和实验台等组成。 4.主要技术指标： 4.1工作环境要求 产品应考日照、雨雪和风砂等气候的影响，厢体在下列环境下应能正常工作，不得有脱层、变形或损坏，密封条、密封剂不应失效，不应出现镀层脱落及明显腐蚀等。 工作环境温度：-20℃～+46℃，适应我国严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区五个典型地区。 储存极限温度：-40℃～+60℃； 舱体内所有零、部件均应具有适应相对湿度95%环境条件的能力，金属件不应锈蚀，涂层不应破坏； 可承受地面稳定风30m/s以上； 舱体应能承受强度为不小于1120W/㎡的太阳辐射，外表面材料应能承受稳态长期自然光化学效应； 4.2 实验室流动 人员、样本、污物均为单向流，样本制备及核酸检测间需有独立的穿衣、脱衣通道。 4.3 实验室舱体 4.3.1 实验室舱体布局 实验室设计有缓冲间（更衣间）、实验间（核心区）、送风空调间、排风净化间四个部分。 4.3.2 实验室舱体材料 舱体采用夹芯玻镁洁净金属壁板拼装成实验室舱体。地板骨架采用钢型材。壁板为内、外铝合金板加硬质聚氨泡沫芯材（含骨架）结构，采用涂胶加温加压粘接工艺制作，大板内、外蒙皮为整张铝合金板，厚度不小于1.2mm。厢体内、外面板的平面度在1200mm×1200mm范围内的平面度公差不大于2mm。 实验间、缓冲间内部地板采用实验室专用地板，侧板和顶板喷涂环氧树脂涂层。 实验室壁板间采用圆弧角结构，三面交角采用三维圆弧角过渡连接，大板拼舱联接结构。所有开设孔口采取密封措施；所有的电缆和管线采用穿隔密封。 4.3.3 实验室舱体门窗 外门均采用铝合金型材结构，方舱内门均采用压把锁，实验间各门均安装电磁锁以实现开关门互控，安装闭门器实现自动关门；缓冲间外门采用机械密码锁。缓冲间入口门和实验间门设置互锁功能，紧急情况下可同时开启。 进入核心实验间的门为无槛门结构，采用门体下边具有升降密封条实现闭门时密封。该门通过尺寸为600mm×1850mm。 舱体实验室入口门和实验间门均设置观察窗。在主实验间设有设备维修门，该门的宽度为≥1000mm,方便大型设备进出舱体。 4.3.4 实验室舱体标识 缓冲间入口处有国际通用生物学危险符号。同时明确负责人姓名、紧急联络方式等。生物危险符号的颜色为黑色，背景为黄色。安全操作部位有警示标记。 4.3.5 实验间 实验间采用双侧布置的方式，左右侧布置工作台，中间为人员通道。内置生物安全柜、灭菌箱、冰箱、检验设备等。 4.3.6实验室功能参数指标 能有效开展各类样本的病原学和卫生学指标检测，环境条件符合检测质量控制与生物安全的要求。 交付使用时，中标供应商需提供满足以下参数的第三方检测报告。 A、实验间功能参数指标： 洁净度级别：8级（十万级净化） 夏季室温（℃）：25～28 冬季室温（℃）：15～20 湿度（%）：30～60 换气次数（次/h）：≥12 与室外负压差（Pa)：-20～-30 噪声dB(A)：≤68 照度（lx）：≥300 B、缓冲间功能参数指标： 洁净度级别：8级（十万级净化） 夏季室温（℃）：25～28 冬季室温（℃）：15～20 湿度（%）：30～60 换气次数（次/h）：≥10 与室外负压差（Pa)：-5～-10 噪声dB(A)：≤68 照度（lx）：≥150 4.4 实验室舱体空气净化与气流组织形式 4.4.1 空气净化 空调送风经初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级过滤。 核心区的排风处理采用集成式过滤装置，即排风经过生物安全型高效过滤，具备原位过滤器原位扫描检测、消毒和过滤器阻力检测。 应能够实时显示高效过滤器的阻力，确保实验室中人员实时监控高效过滤器的运行情况。 过滤器过滤效率在额定工况下不低于99.99% @ 0.3μm ，逐点穿透率≤ 0.01% @0.3μm 。 安全柜排风在实验间内。 实验室风道进风空气处理前与排风空气净化后均设生物型电动密闭阀。 所有风道及附件均为304不锈钢制作。 4.4.2 气流组织形式 核心区送风口布置为右侧侧顶部设风道，均布高效送风口上送风，排风为左后侧设高效排风口下排风， 形成有利于工作人员安全的气流组织。 4.5 控制系统 设计独立的门禁系统、温湿度控系统、送排风压力控制系统、火警系统、舱内对讲系统。 实验间入口处设实验室运行状态（温度、湿度、压差等）显示装置。 4.5.1 温度控制 温度控制采用PLC可编程控制器自动调节，温度的自动调节不可引起各功能间压力波动。空调系统设有低温保护控制。通风空调系统独立控制，独立显示。 空调系统为全新风结构的中央空调，系统具备除湿功能。 工作环境温度：-10℃～46℃； 室内温湿度设计要求：温度18℃～25℃，精度为±2℃； 相对湿度：≤60%。 空调采用380V/50Hz电源，三相四线电源引入； 空调具有制冷、制热、通风、加湿功能； 空调额定制冷功率为24500W； 空调的额定制冷输入功率为6500W； 空调额定制热功率为19500W； 空调的额定制热输入功率为6000W； 空调的排气侧最高压力为 4.15 MPa 空调的吸气侧最高压力为 2.21 MPa 4.5.2 压力控制 缓冲间和实验间均采用独立送排风系统，与室外压差形成压力梯度。采用PLC可编程控制器实现各功能间压力自动调节。采用变风量阀稳定实验间压力扰动。 送、排风机从自控系统上实现送、排风机连锁，排风先于送风开启，后于送风关闭。 箱体气密性：±2500Pa压力下每分钟泄漏率不大于装置净容积的0.1%，应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告。 4.5.3 实验室控制模式 应包括手动模式、工作模式及值班模式，其控制应满足实验室作业流程的要求。 控制系统具备故障报警及处理功能，其控制方式满足实验室作业流程要求。 5 电气系统： 整车供电为AC380V交流。 配备UPS电源（车载型）保障紧急照明持续运行30分钟。辅助电瓶充电方式可采用外接充电器和正常使用时UPS充电两种方式。 6 通信系统： 实验间设视频监控摄像头和通话系统。 自带5G网络系统。 7 水路系统： 实验室核心工作区不设洗手盘和地漏。进更衣室和出更衣室设洗手盘。洗手池采用非手接触式开关。 8 消防安全： 舱内安装灭火器等消防设施，安装位置应明显并便于取放。 9 实验台： 实验间内设置试验台，试验台主体采用钢材质，实验台面采用理化台面。 10 实验室内固定设备要求： 主要设备在舱内设置固定装置，满足车载运输要求。 |  |  |  |

（三）牵引车参数配置要求：

主要技术参数

驱动形式：6X4 轴距：≥3300+1350mm 车身长度：≥7.135米 车身宽度：≥2.49米 车身高度：≥3.8米 牵引总质量：≥40吨 最高车速：≥100km/h 汽缸数：≥6 燃料种类：柴油 汽缸排列形式：直列 排放标准：国六 最大马力：≥500马力 扭矩：≥2600N·m 最大扭矩转速：≥1000-1400rpm 额定转速：≥1800rpm 驾驶室参数 准乘人数：≥3人 换挡方式：手动 油箱/气罐容量：≥1000L

（四）挂车参数配置要求：

主要技术参数

车身长度：13.95米 车身宽度：2.55米 整车重量：4.7吨 设计载重：40吨 车桥数量：3 车桥载荷：13吨 车轮材质：钢 车轮数量：12个 支腿：液压联动支腿 工具箱：1个

（五）核酸实验室部分主要仪器设备参数要求：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化 分杯处理 系统 | 1. 用途：全自动分杯系统，可自动完成样品管的开盖、条形码、二维码扫描、信息录入、移液、转板、关盖等操作。且全程处于密闭负压环境；避免污染物泄露。 2. 样品处理通量：192个样品/40min。 3. 支持样本类型：血液、血浆、水溶液、乙醇、FFPE、唾液等； ★4.支持孔板类型：96孔ANSI各种高度的深孔板和浅孔板。兼容各种≤50mm，SBS 96孔板，可设置样品位置，对照品位置，适用于磁棒法的预分装试剂板。 5. 配备4个自动开盖模块，可适配常规螺旋型5mL、10mL和15mL的采样管的开盖和关盖。其他型号管子支持定制适配。异常不停机，可自动识别扫码错误、未开盖样品管，错误样品管自动放回原位，继续运行。 6.配备4个独立扫描模块，条形码、二维码通用。 ★7.机器内部配置一台高速四轴机械臂，配备独立编码器，重复定位精度：±0.1 mm。 8.配备独立双通道移液头，采用空气置换原理。移液范围：10uL-1000uL 9. 移液精确度：10uL：<5% ; 100uL：<2% ; 1000uL<1% 10. 移液准确度：10uL：<±10% ; 100uL：<±5% ; 1000uL：<±2% 11. 内置高效负压过滤系统，ISO5级，过滤效率99.995% @ 0.3um，有效过滤外界气溶胶污染物。排风配有专用HEPA过滤器，防止污染物泄露，保证空气安全排放。 12.内置紫外消毒装置，消毒剂量高于100000μWs/cm2, 满足《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》。 13. 完全可以与移动实验室管理系统无缝连接。同时，该设备软件也提供标准对外接口，以供客户将其接入其他LIMS系统。 ★14. 同一厂家有核酸提取设备和LIMS系统提供选配，实现无缝连接。提供API接口，样品数据可自动以excel文件形式存储，也可与LIMS系统连接，方便数据信息化共享； 15.该产品具备开机自检、状态监测、错误报警、日志管理、用户权限管理、操作界面多语言等功能，开盖、扫码、分装错误时可自动报警，并记录错误孔位。 16.套扫码、开盖模块可同时并行工作，极大提高样本处理效率。 17.质量保证期：调试验收合格后1年。 18.提供制造商盖章的技术参数确认函和售后服务承诺书。 | 1台 |
| 2 | 高通量样本制备系统 | 1、设备用途：可精准、灵活、快速、高度自动地完成核酸提取及纯化、PCR体系配置等复杂工序，实现与qPCR仪的无缝对接，设备同时可进行单链分离、环化和制备DNA纳米球等多种复杂功能。 2、支持样本类型：适用于新冠病毒常见的样本类型鼻咽拭子，唾液， 肺泡灌洗液，血清，血浆，病毒培养液等；同时兼顾FFPE，DNA，RNA，cfDNA等样本。 3、样品处理通量：一次性提取192个样品≤80min。（需提供技术证明资料） ★4、配备96通道自动化移液系统，高精密机械臂。 5、配备2套自动磁力架，温控模块，可在1台仪器上实现DNA\RNA提取、DNA\RNA纯化、PCR体系配置。 6、安全性能好，封闭式安全防护门，全流程自动化提取，内置紫外消毒模块、层流罩，自动清洁功能，使用带滤芯吸头，有效防止交叉污染。 7、移液误差：<5%(2μL)，<1%(200μL)； 8、移液泵加样体积范围：2～200μl。 9、移液器可确保高负荷下稳定的移液精度。 10、移液分辨率可达0.1μl。 11、内置空气洁净系统，在0.3um水平下过滤效率≥99.995%，洁净效果可达ISO5级标准。 12、紫外消毒系统消杀剂量≥100 000μW.s/cm2 ,可杀灭细菌芽孢、病毒和细菌繁殖体；满足医用消毒标准要求。 13、 加样精度：CV≤5%(2μl时)，准确度：<±10%； CV≤1%(200μl时)，准确度：<±1% 14、温控模块准确性：±1℃ at 55℃，温控模块温度均匀性：±1℃at 55℃；温控模块温控范围：4~90℃； ★15、拓展性好：24板位设计，可升级拓展高通量测序自动建库功能。 16、同一厂家有分杯系统和LIMS系统提供选配，实现无缝连接。 17、主要配置： 全自动样本制备系统主机(含控制电脑和软件) 1套； 内置96通道移液机械臂（包含抓板手）1个； 内置温控模块1个； 内置震荡模块1个； 内置磁力架2个。 18.技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 19.质量保证期：调试验收合格后1年。 20.提供制造商盖章的技术参数确认函和售后服务承诺书。 | 1台 |
| 3 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1. 技术原理：磁棒法转移磁珠提取技术。 2. 样本通量：1-384。 ★3. 工作板位：4x6共计24个板位，机械臂定位精度±0.1mm。 ★4. 混合磁吸模块：4组96孔模块，Z轴独立运动，可选1-4组运行模式，完成96/192/288/384例样本核酸提取；配置液体防滴落托盘，避免孔间交叉污染。 5. 振动混合模式：多档可调振动速度，振动幅度根据溶液体积自动调整。 6. 液体处理体积：20-1000μl。 7. 温控模块温度控制范围：室温+5℃-115℃，深孔板底部全包裹加热。 8. 温控模块温度控制精度：≤±1℃。 9. 提取孔间差异：<3%。 10. 紫外消毒系统：多角度内置紫外灯，辐照剂量高于100000μW.s/cm2。 11. HEPA过滤系统：外排负压过滤设计，外部空气经过过滤进入设备，设备内空气过滤后排出外部，防止气溶胶污染。 12. 操控系统：23英寸彩色多点触控屏，Windows操作系统。 13. 程序管理：500G空间程序存储空间，自由灵活编辑提取程序。 14. 规格尺寸：1225mm×740mm×960mm（宽×深×高）。 15. 电源：200-240V，50Hz/60Hz，2350W。 16. 工作环境：19-25℃，20-80%（无冷凝），80-106 kPa。 | 1台 |
| 4 | 实验室管理系统 | ★1.智能信息采集系统：包含信息采集端和工作平台。其中信息采集端包括，通过微信公众号实现受检者自动信息录入、进度查询、结果查询和说明等；工作平台包括样本接收、标签打印、采样单位管理、采样点管理、实验室管理、样本信息查询、数据统计及权限管理模块。 ★2.实验室管理系统：包括样本管理、生产管理、标签打印、仪器监控、仪器集成、基础配置、系统管理、结果自动判读、检测报告自动生成及外部系统集成等功能。核酸检测报告模板等可实现用户定制。 3.应用开发语言：Java。数据库：postgresql。运行环境：JDK1.8 4.用户管理新建、编辑、删除、禁用、启用系统登录用户，并给系统用户配置角色，赋予用户使用界面权限。 5.角色管理新建、编辑、删除系统角色，并赋予角色登录页面及页面按钮使用权限。 6.产品管理新建、编辑、删除、禁用、启用检测产品。 7.仪器管理新建、编辑、删除实验室使用的仪器，并且可以进行仪器故障申报及故障解除，且支持多种仪器类型注册。 8.样本模板配置，配置样本信息模板，自定义样本模板的字段，字段可以支持设置是否必填、字段类型、字符长度、默认值等属性。 9.技术路线配置，可视化配置实验的技术路线，并可设置技术路线中工序的结果字段及同一工序下设置多种不同的实验方法。 10.报告模板配置，提供多种内置报告模板可选，同时支持用户自定义报告模板，可快速地响应不同的报告需求 11.条码管理支持样本条形码、孔板编码规则自定义，灵活满足各种条形码编码规则 12.提供多种质控品类型 13.支持质控品样本编码规则自定义 14.支持质控品样本生产路线自定义 15.样本管理 16.支持常规录入、扫码、Excel导入等多种录入方式 17.支持样本信息的查看、编辑、删除 18.样本检测进度查看 19.过程管理可视化显示实验技术路线及工序待实验样本数量，并可记录及查看样本分装、核酸提取、qPCR、结果复核等实验数据。 20.SOP实验指导每个实验环节可提供详细的SOP指导作业，确保实验过程标准化、规范化 21.生产异常处理提供实验过程的异常处理机制，支持多种异常分类、异常等级的配置；支持异常重做起点可选；可查询生产过程中的全部异常处理记录 22.交互可视化 23.支持96孔板可视化样品排版，提供横排、竖排两种快速排版模式 24.支持阴阳质控品可视插入 25.支持仪器台面布局展示 26.报告管理自动推送微信新冠核酸检测结果或自动打印检测报告。 27.延期管理 提供交付周期配置，可监控样本是否延期交付 28.图形化显示仪器实时状态，包括仪器状态监控、进度监控，支持仪器基本及故障信息查看。 29.仪器日志仪器常规日志记录。 30.消息中心可查看系统推送的消息提醒记录，包括：设备状态异常、实验完成、流程异常等记录。 31.样本综合查询提供丰富的样本查询条件，同时可同屏查看各个实验环节的操作人、操作时间、实验结果等信息 32.工作看板提供多种形式的直观图表包括样本入库、生产进度、报告交付、仪器状态等等。可按不同实验室角色授权不同的看板权限，满足按需查看 33.检测结果判定与推送 34.荧光定量PCR仪检测结果自动抓取，检测结果文件及解析检测结果，并在系统中记录及显示。 35.检测结果辅助判定 系统根据试剂盒的判断逻辑，根据CT值自动解读新冠结果，辅助用户判断检测结果。 36.标签自动打印支持样本、孔板条码打印 37.隐私保护个人敏感信息采用AES256加密，保证个人信息安全 38.登录日志可记录并查询每个用户的登录日志 39.同一厂家有自动化分杯系统、样本制备系统选配，实现实验全流程监控。 40.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 1套 |
| 5 | 荧光定量PCR仪 | 1. 用途：可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 2.四个或以上检测通道，可实现4重PCR，可同时检测4个靶基因 3.完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 4.适用于多种荧光染料如FAM/SYBR/GreenI;HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; Texas Red/ROX;Cy5;Cy5.5等 5.耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 6. PCR部分可独立运行，带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序 7.样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 8.耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 9.反应体系：5~100µl 10.升降温速度：≥5℃/秒 11.温控范围：4℃-105℃ 12.温度准确性：≤±0.1℃ 13.支撑绝对定量自动分析、相对定量、SNP分析、熔解曲线基因分型、梯度、HRM、多通道串扰修正、背景修正、自动增益等功能 14.支持用户编程功能，每个程序段可设置多达20个温控程序节，最大循环数99个。 15.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 10台 |
| 6 | 干热消毒箱 | 1.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示； 2.具有故障检测及蜂鸣器报警功能； 3.二套安全独立的控温系统，定时控温、报警切断加热电源； 4.具备断电自动恢复功能，开机自动运行功能； 5.控温精度：≤±0.3℃； 6.可加装短信监控报警系统。 7.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 1台 |
| 7 | 台式大容量离心机 | 1．微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。 2．触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储。 3．大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。 4．实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 5．配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 6．采用食用级硅橡胶密封圈，符合GMP认证。 7．具有9个程序升速曲线/10个程序的降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 8．最高转速：20500r/min，相对离心力：29200×g 9．最大容量：750ml×4 10．转速精度：±10r/min | 1台 |
| 8 | 小型离心机 | 1.具备多种离心转子，适用于2ml、1.5ml、0.2ml、0.5ml离心管和PCR用0.2ml*8*4排离心管。 2.电源：220V 3.功率：≥25W 4.转速：≤10000转／分 5.控制方式：可分段速，按钮切换控制 6.最快加速时间：≤5s 7.最大相对离心力：≥5000 × g 8.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 3台 |
| 9 | 漩涡振荡器 | 1.电源： AC 220V；50/60Hz 2.功率： ≥40W 3.转速： 可调，≥2800r/min 4.工作方式： 具备连续、点动调速 5.参考外型尺寸： 160*120*170mm±3mm 6.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 3台 |
| 10 | 手动单道移液器 | 1.每套包含四种 0.1-2.5µl；0.5-10µl；10-100µl；100-1000µl 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 3.弹性吸嘴设计 4.颜色标识移液器量程 5.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 3套 |
| 11 | 医用低温冰箱 | 1.有效容积：≥200L 2.微电脑控制，数字显示箱内温度，使箱内温度控制在±3℃范围内； 3.安全系统：有高低温报警、传感器故障报警；报警方式有声音和灯光报警两种； 4.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 2台 |
| 12 | -80℃超低温冰箱 | - 冷却液R290/R170 - 冷却类型：气冷 - 热输出：263W - 隔热：真空绝热版/聚氨酯泡沫 - 容量：101L（3.6ft3 - 内门数量：2 - 搁板数量：2 - 每台冰箱的最大管架数：6 - 噪音水平：55 - 电源：230V,50Hz - 最大能耗：6300W - 规格：900*566*800mm - 温度范围：-50℃至-86℃ - 访问端口：2个 - 到-80℃的制冷时间：2h20min | 1台 |
| 13 | 生物安全型灭菌消毒锅 | 1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质） 2.容量:≥100升,立式结构,底部带脚轮 3.材料:06Cr19Ni10不锈钢 4.开关盖方式：手动平移式密封门 5.设计温度：≥142℃ 6.设计压力：-0.1～0.28MPa 7.安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开缺水双重保护:配备双水位传感器 8. 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成 9.延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时 | 1台 |
| 14 | 微孔板迷你离心机 | 1.可离心2片96孔PCR板。 2.电源：220V 3.转速：≤2500 rpm 4.最大相对离心力：≥5000 × g 5.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 2台 |
| 15 | 96孔微孔板混匀仪 | 1.频率：0-1500转/分 2.振荡半径：2mm 3.速度：无级调速 4.电源：220V 5.质量保证期：调试验收合格后1年。 | 1台 |
| 16 | 电动8道排式移液器 | 1.分别选择全部两种量程：0.5–10 µL；15–300 µL 2.功能在选项盘上，操作方便，一目了然：功能模式可直接通过选项盘选择 3.彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程 4.创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，用户可完全掌控活塞的运动 5.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 6.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 7.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 8.内置RFID 芯片 9.多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度 10.多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活 11.每个模式下自动保存最近10次的设置，操作更简便 12.人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全 13.锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电。 | 2台 |
| 17 | 多管漩涡混合仪 | 1. 转速范围：500-2500 rpm 2. 调速精度：±1rpm 3. 振幅：3.6 mm 4. 定时范围：0s-99H59M 5. 间歇间隔定时范围：1-99S 6. 间歇运行定时范围：1S-999S 7. 最大载重：4.5 kg 8. 顶部盖板尺寸： 310*180mm 9. 输入电源：AC 100-230V, 50/60Hz 10. 功率：75W 11. 熔断器：250V, 1A, Ф5 ×20 12. 尺寸： 426*246*474mm 13. 净重：14.7kg | 1台 |
| 18 | 办公笔记本 | 1. CPU：英特尔酷睿i5 2. 屏幕尺寸：14英尺 3. 屏幕比例：16：9 4. 固态硬盘：256 G 5. 内存：8 G | 8台 |

五、其他要求：

1、供方负责协调政府及交通管理部门对车辆进行入户上牌。

- 六、售后服务：

1、系统设备到货后，供方需安排专人到需方现场清点、验收、移交。供方还需对使用单位的相关人员（管理、操作、维修）进行系统培训。

2、所有设备必须证照齐全，使用、维修说明书、生产许可证、产品检验合格证、出厂检测报告等资料，须随设备一并交给需方。

3、质保期内，属于产品质量问题由供方负责免费维修或免费更换；终身提供免费技术服务：如发现设备运行不正常存在疑惑或设备出现故障难以排除时，接到使用单位电话通知后，应及时作出快速响应及解决方案。

- 七、质保期：整机交付使用后一年。

- 八、交货时间及地点：合同签订后45天内，送货到泊江海子矿内。