大庆油田总医院超乳手柄采购项目技术参数

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：超声乳化治疗仪

配件名称：Centurion Active Sentry超乳手柄

数    量：2个

配件用途：Centurion白内障超声乳化设备正常运行的主要配件

2、预算金额：238000元

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1.设备型号：Centurion

2.配件型号：8065752914

3.超乳手柄参数：

*1、具备超声、灌注、抽吸功能，符合眼科白内障手术治疗之用。

*2、白内障乳化模式2种：扭动超声乳化模式，纵向超声乳化模式。

2.1扭动超声乳化模式：振动频率32kHz

2.2纵向超声乳化模式：振动频率44kHz

2.3灌注压力传感器实时检测前房稳定性变化，实时补偿液流变化

*3、系统控制：

3.1可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压

3.2可根据需要设置连续灌注

3.3可通过面板、脚踏或遥控器转变手术步骤

*4、可选配多种超乳针头：如标准，喇叭口型、带侧孔型，弯型，平衡能量针头等。

*5、内置传感器，配合Centurion主控液流技术，可实现患者眼内液流的实时监测

*6、自动患者眼位(PEL)监测

*7、自动补偿切口渗漏

8、手柄质保期为壹年，一年内手柄出现质量问题，提供维修服务。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。