纯化水系统参数要求

- 标的名称：纯化水系统（内镜专用纯水机）

- 2、制水指标：

（1）★产水水质：产水水质标准：产水电导率≤15.0μs/cm @25℃，细菌总数≤10cfu/100ML,微粒数≤0.2um，其余指标满足《软式内镜消毒技术规范》WS507-2016。

（2）产品水用途：消化内科内窥镜中心、口腔科等。

（3）★额度产水量：2000L/hr@25℃；

3、主要性能

（1）有“预处理+反渗透+无菌水箱（抑菌装置）+循环水泵+紫外线杀菌器”去除水中污染物质与细菌，降低微生物滋生风险。

（2）自动控制：整机一键式启动,采用液位连锁方式进行自动控制，一切动作均在预设下自动进行（自动制水、自动冲洗、源水缺水、高低压报警、水箱满水自动停机），其中预处理、反渗透装置、恒压供水装置均为自动运行。

（3）有一键式紫外线+臭氧双消毒工艺定期对管道消毒，防止细菌滋生确保产水水质；

（4）具备自动监测功能，时时监测水质、压力等，同时也具有停电、停水、过载、压力等安全保护功能；

（5）设备应有完善的应急供水功能；

（6）有自动储水功能，在紧急情况下满足供水压力也能保证短时间、大流量的用水需求。

（7）有在线可视化监测装置，在显示屏上直观的显示水质、工作状态等关键参数。

（8）预处理单元有夜间待机冲洗、再生功能，反渗透单元具有自动冲洗和待机自动冲洗功能；

（9）反渗透膜选用性能稳定的产品，系统脱盐率99.3%以上；

（10）有定期冲洗（开机、停机和待机）和清洗消毒功能，保障水质同时也延长反渗透膜使用寿命。

4、设备清单

- 全自动源水动态稳压系统一套：其中水泵Q=4.0m3/hr，h=29.9m

- 全自动多介质过滤器1套

要求流速10-20m/hr；

采用全自动多功能控制阀；

滤料采用粗砂、中砂、细砂三层分层填装。

- 全自动活性炭罐1套

要求流速10-20m/hr；

采用全自动多功能控制阀；

滤料采用优质椰壳活性炭，碘数大于800；

- 全自动软化器1套

要求流速10-20m/hr；

采用全自动多功能控制阀；

采用001-7强酸性阳离子交换树脂；

- 反渗透主机1套

Q=4.0m3/hr，h=98m

反渗透膜：采用优质反渗透膜，系统脱盐率99%以上；

反渗膜壳：采用卫生级不锈钢材料；

主机部件

整机采用机架，主机连接管路及部件采用工业级UPVC，耐压为1.6Mpa；

电控部件：采用一键式启动,采用液位连锁方式进行自动控制，均在预设下自动进行，具备全自动功能。

- 纯化水箱：

产品水存储系统，采用食品级SUS304材料，内外抛光，0.22um呼吸过滤器、360度旋转喷淋球，一次性焊接成型，容积≥2000L。

液位控制器：电缆投入式，通过重锤和浮漂自由的控制水位。

- 纯水输送系统

输送泵：1台，不锈钢多级离心泵，超静音，Q=3.0m3/hr，h=42m。

- 杀菌装置

紫外线杀菌装置：利用紫外线254nm的波长进行灭菌处理，消除产品水中可能存在的细菌，确保卫生指标满足要求，无副作用。臭氧发生器：利用臭氧具有强氧化性，对管道进行持续消毒，额定产能5.0g/hr。