大庆油田总医院无线传输系统分机（心电图机）项目

需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：无线传输系统分机（心电图机）

数    量： 1台

设备用途：

2、预算金额： 3万元/套

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

★1.心电图机为12导心电图同步采集数据，一体化平板设计，全触控操作，心电采集模块集成于主机里面，无需外接采集放大器；显示屏幕≥10寸；不接受采集盒形式心电采集设备，与现全院心电机覆盖网络传输系统相匹配。

2.具备LAN、USB与RS232等传输接口。

3.支持智能操作系统，可远程更新升级。

4.支持内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网。

5.可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少操作者工作量

6.支持可扩展数据存储。

7.内置可充锂电池电池，充满电持续工作时间不低于4小时。

交流电源：交流100V~240V  50Hz/60Hz

8.输入回路输入电流：≤0.1μA

9.最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号

10.噪声电平：≤15μVP-P

11.耐极化电压：±600mV

12.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

★13.频响范围：0.05-249Hz全频滤波

14.低频特性：时间常数≥3.2s

15.基线稳定性：基线漂移≤1mm

16.自诊断功能：具有设备自诊断故障提示及导联脱落提示功能。

17.支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传。

18.显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。

19.记录内容：心电波形、分析结果、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等。

20.长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。

21.具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据。

22.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

23.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

24.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

25.对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

四、配置需求:

数字多道心电图机   1台

重复性使用心电电极（成人，通用，吸球）   1套（6个）

重复性使用心电电极（小成人，欧标，肢体夹）  1套（4个）红黄黑绿各1个

心电导联线    1根（10芯）

电源适配器    1个

充电线        1根

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期 12 个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。