【面向力-热耦合微纳米力学研究的大腔室原位扫描电镜测试平台】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购面向力-热耦合微纳米力学研究的原位扫描电镜测试平台1套，高真空模式下具备1 nm以下的空间分辨率、低真空模式及相应的电子探测器、超大的样品舱和大承重、高精度样品台及专业的原位视频处理软件，并且能够适配从-40℃到1100℃超高温冷/热原位台、多场（力电、力热）耦合定量纳米压痕（拉伸）原位台，实现对导电和不导电材料在力、热、空气气氛等多场耦合下的定量测试与高分辨率表征。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

无

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  面向力-热耦合微纳米力学研究的大腔室原位扫描电镜测试平台

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币   995000    元。

（四）交付时间：合同签订后 60 天内。

（五）交付地点：    中国西部科技创新港指定地点      。

（六）付款进度安排：   验收合格后付95%，设备运行1年后无质量问题支付5%     。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 场发射电子枪加速电压范围：0.2 kV～30 kV ；

- 放大倍数范围：1x～1,000,000x；

- 高真空模式下最高分辨率达到1.0 nm（30kV）

- 低真空（30 Pa）模式下分辨率达到2.0 nm（30kV）

- 五轴样品台行程X≥105 mm，Y≥105 mm，Z≥50 mm，T：-10°~ +70°，R：360°连续可调；

- 样品台承重：≥2.5 kg

- 样品舱容积：宽≥340 mm，高≥300 mm，深≥300mm;

- 具备不少于10个扩展接口，方便随时增加原位附件

- 真空系统

  - 泵系统：涡轮分子泵1台；高性能机械泵1台；离子泵2台；

  - 真空度：电子枪真空度优于3×10-7 Pa ；样品仓真空度优于6×10-4 Pa；

- 软件具备原位视频录制功能（每张照片扫描结束后自动顺序存储）

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3  年，质保期内每年巡诊2次。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明质保期满后维修服务单项报价和优惠折扣。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 4名操作人员进行为期至少 3天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是√ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |