附件：项目采购需求文件

技术要求和规格

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。

一、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 安装验收合格后7个工作日内付合同价款的97％，余款质保期满后（自验收合格起计）15日内无任何质量问题一次付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 岳西县医院（招标人指定地点） |
| 3 | 供货及安装期限 | 20日历天内安装完成并验收合格 |
| 4 | 安装辅助材料、场地改造等 | 安装辅助材料、场地改造等费用均由中标人承担，招标人不在增加费用，请投标人在投标前充分考量。 |

- 技术要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高单价（万元/单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 1 | 台 | 4 |  |
| 2 | 激光框架立体定位系统 | 1 | 台 | 10 |  |
| 3 | 蒸汽清洗机 | 1 | 台 | 4 |  |
| 4 | 烟雾净化器 | 1 | 台 | 0.7 |  |

（一）、除颤监护仪

1、国产知名品牌多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能，支持中文操作界面。

2、重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

3、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

4、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

★5、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，最大能量可达360J。

6、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

7、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

8、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

★9、支持快速除颤，可达到开机≤2s，充电至200J≤3s，心电波形基线恢复≤2.5s。

10、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

11、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

★12、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

- 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册认证。

- 标配外置锂电池，可支持200J除颤≥300次。

★15、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

16、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

17、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

18、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

19、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

（二）、激光框架立体定位系统

1、产品用途：适用于实施颅脑手术前，根据CT影像学数据，定位出颅内靶点在体表的投影位置，手术包括颅内血肿穿刺，脑脓肿穿刺，颅内组织活检等；

2、标记范围：≥200mm*250mm*90mm的立方体空间范围；

★3、标尺刻度最小量程：≤1mm；

4、激光器数量：≥6个；

★5、激光器类型：130度 一字线激光 线宽≤1nm；

★6、激光器波长：红色激光：635nm±5nm；绿色激光：520nm±5nm；

7、电源：锂离子充电电池（3.7v，70mAh，充放电1c，带保护板）；

8、是否有专用耗材：可适配市面上大部分穿刺引流套装或提供同品牌穿刺引流套装；

★9、运行模式：连续工作；

10、其他安全要求：

1）按防电击程度分类：B型应用部分；

2）按对进液的防护程度分类：不适用；

3）按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：非AP/APG型；

4）设备是否具有信号输入、信号输出部分：否；

5）永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备；

6）电磁兼容按GB 4824分类：1组B类。

配置清单

| 序号 | 配件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 1套 |  |
| 2 | 龙门架及配件 | 1套 |  |
| 3 | 横杆及配件 | 2套 |  |
| 4 | 锂电池 | 8个 | 含2个备用 |
| 5 | 充电器 | 1个 |  |

（三）、蒸汽清洗机

1、材质要求：外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。

2、容积要求：5L

★3、喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，简单便捷，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，防止了操作人员的误操作，更安全可靠；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。

4、蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值，更加人性化。

★5、加热系统要求：加热管功率为2.5kVA,第一锅从常温水加热到0.55Mpa用时应≤16min；根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统，安全可靠。

（四）、烟雾净化器

1、调节功能：电压控制

2、范围风量：260～360m3/h

3、额定功率：120～200W

4、除烟效果；无烟雾

注：带★号项为关键参数要求（如有）。

- 人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

## 四、报价要求

本项目报总价及分项报价。报价包含本项目需求的全部货物及所需附件购置费、配套设备、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费（中标人应服从院方统一管理，规范施工，确保安全生产。如涉及墙面，电路，装修等改动产生的相关费用请综合考虑，包含在总报价中）、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用（除上述采购需求列明的货物需求外，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，如与医院系统端口连接等，涉及开放接口的,采购人负责协调接口开放,费用包含在报价中），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

### 五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。

### 六、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。