【电液伺服动态疲劳试验机】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购电液伺服动态疲劳试验机1套，包括主机测试系统、温度控制系统和软件系统。主要用于机床、发动机等的装配件在不同静动态载荷与环境温度下的装配性能的评估与综合分析，要求具有静动态力学性能测试分析及高低温环境控制的功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  电液伺服动态疲劳试验机

（二）采购数量及计量单位：     1套

（三）最高限价：人民币     98万     元。

（四）交付时间：合同签订后    120   天内。

（五）交付地点：          西安交通大学创新港校区指定地点           。

（六）付款进度安排：合同签订后预付30%，到货后再付30%，验收合格后支付40%。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

*项为重点关注指标，但不作废标项处理。

本次采购成套系统包含主机测试系统、温度控制系统、软件系统部分等，满足力-位移滞回线、疲劳测试、拉压弯等测量功能。

主要技术参数如下：

1、主机测试系统

*1.1额定载荷：≥100 kN，载荷精度：精度优于0.5%

1.2最大动态试验力：具有拉压模式，≥80 kN，精度优于1%

*1.3最大垂直试验空间：≥1200 mm

1.4含夹具、对中环有效高度：≥600 mm

1.5台面高度：200 mm

1.6框架立柱间有效间距（测试空间宽度）：≥540mm

1.7机架刚度：≥390 KN/mm

1.8扭矩：≥200 N·m，精度优于1%，测量范围优于1%～100%FS

1.9轴向力：≥100 kN，精度优于0.5%

*1.10试验力测量范围： 0.4%～100%FS

*1.11力控速率：调节范围0.005～5%FS，相对误差优于设定值的1%

*1.12变形测量范围：0.2%～100%FS，相对误差优于设定值的0.5%

1.13变形速率调节范围：0.02%～100%FS

1.14扭转速度：6～9600°/min，相对误差优于设定值的1%

*1.15同轴度:优于5%

1.16数据采集频率：优于10kHz

1.17试验频率：优于0.01～50Hz

1.18夹具：提供压缩夹具（室温、高温环境箱用，直径优于150mm）和拉伸夹具（室温、高温环境箱用平钳口（优于0-20mm），V钳口（优于Φ4-Φ16mm））不同规格各3套以上；硬垫板（M5-Φ5.5mm、M6-Φ6.6mm、M8-Φ9mm、M10-Φ11mm、M12-Φ13.5mm）、套筒头（1/2-8、1/2-10、1/2-13、1/2-16、3/4-18）和螺栓夹具（满足GB/T5782-2016要求，适用于M5、M6、M8、M10、M12标准螺纹紧固件）不同规格各1套以上

1.19蠕变测量光删尺2支：量程12mm，满足0.5级精度要求

1.20静态轴向引伸计2支：标距50mm一支，标距100mm一支；至少满足拉伸、压缩试验，满足0.5级精度要求，且与大多数试验机兼容

1.21高低温持久蠕变拉伸装置1套：至少满足疲劳结构件材料的拉伸、压缩持久蠕变实验，实验温度范围优于-100℃～350℃

1.22螺栓紧固件摩擦系数装置1套：至少满足螺栓螺母的总扭矩、端面扭矩、螺纹扭矩、总摩擦系数、端面摩擦系数、螺纹摩擦系数测试试验

1.23液压油源1套：额定流量：≥63L/min；1m范围内噪音控制在61db以内

1.24提供易损件的清单、供货商和报价

2、温度控制系统：

2.1温度范围：-100℃～+350℃

2.2控温精度：优于1℃

2.3温度均匀度：标距100mm内≤2℃

*2.4内腔工作尺寸（宽度×高度×深度）：≥400 mm × 800 mm × 350 mm

2.5预留自增压液氮罐接口100L以上自增压液氮罐1个

2.6高低温环境箱的支架1套

2.7耐高温拉杆、压杆1套，至少满足环境箱的棒状试样和片状试样拉伸和压缩实验

2.8冷水机组1套：制冷量 ≥32kW；循环水流量 ≥133L/min；机体保护功能：制冷高低压保护、缺水保护、防冻保护、压缩机过热保护；噪音：≤65db(A)

3、计算机系统及软件：

3.1计算机配置：商务电脑两台，配置不低于酷睿14代i5-14400 16G 2TB HDD+512G SSD win11，23英寸液晶显示器；疲劳数据处理服务器1台，配置不低于酷睿14代i5-14400 16G 2TB HDD+512G SSD win11/正版WIN10系统，23英寸液晶显示器

3.2提供高低周疲劳试验软件包、断裂韧性软件包、谱载软件包、螺栓连接件摩擦系数软件包等；满足国标、ASTM、ISO等试验要求，软件包终身免费升级

3.3实验过程中可以实时调整实验参数，包括切换控制方式、改变实验频率、应变幅度等，软件可进行高温蠕变、持久试验控制

3.4支持试样保护功能，试样夹持过程中切换到载荷控制、有效控制夹持载荷；支持限值保护功能及被试件损坏时自动停机功能，对试验参数（峰值、谷值、均值、幅值、最大值、最小值、频率、循环次数等）自动监测，试验参数超过设定的限值时能够自动报警和自动停机，并能自动记录停机原因及停机时的循环次数

3.5支持实时PID整定，可连接多种附件如千分表、全自动引伸计、高低温箱等

3.6需要同时提供力、位移信号的0-5V模拟量BNC输出接口，输出信号延时不得大于1ms

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：      ≥3     年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 4 名操作人员进行为期至少  5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是☑ | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |