大庆油田总医院营养泵采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：营养泵

数    量：7

设备用途：用于提供患者肠内营养支持，改善患者的营养状况。

2、预算金额：2.94万元

二、技术参数：

- 1、供电电源：100V～240V，50Hz

- 2、处理器双32位CPU芯片技术

- 3、显示屏2.8英寸高清TFT彩色显示屏（分辨率240×320）

- 4、机械结构滚轮式蠕动泵，非波浪式蠕动泵，不易阻塞管路

- ★5、输液检测模式红外线传感器探测，具备探头装置，滚轮蠕动系统

- 6、速度范围1ml/h～600ml/h，增量为1ml/h

- 7、输液精度≤±5%/

- 8、预置量设定范围0.1～9999ml或者输空（0表示输空）

- 9、0.1～1000ml范围内增量为0.1ml/h，1000～9999ml范围内增量为1ml/h，累计量显示0~9999 ml，可手动清零

- ★11、冲洗/快排速度冲洗速度1～1500ml/h，最小增量1ml/h

- ★12、冲洗量默认17ml,可自定义（设置范围0.1ml-3000ml）

- 13、声光报警交流掉电、漏液、喂饲完成、喂饲错误、管路阻塞、电池电量不足、电

- 池电量耗尽、电池故障、遗忘操作、系统故障等

- 14、报警/按键声音调节八档调节

- ★15、喂饲模式连续匀速喂饲模式、间歇喂饲模式，间歇喂饲间歇喂养模式间隔次数1～

- 99可设置，最小增量1，营养液状态标准、浓稠可选

- 16、语言支持中文

- 17、历史记录2000条

- 18、按键锁支持

- 19、其他小功能系统信息、时间设置、液晶屏背光亮度设置、电池状态显示

- ★20、电池11.1V充电锂电池，（充满电后可在"25毫升/小时"的输液速度下使用超过15小时），工作环境温度+5℃ ～ +40℃，相对湿度≤80%（无冷凝），大气压70KPa ～ 106Kpa

- 21、产品分类Ⅰ类带内部电源、CF型、IPX2

- 22、输液管理可升级加配WIFI模块，与输液管理系统通信，硬件配置步机电机，管卡装置，泵轮轴组件，电源适配器输入交流：100V～240V,50Hz/60Hz，电源适配器输出DC15V,2A，外形尺寸≥112mm * 77mm *143mm

- 23、整机重量≤0.86kg（不含电源适配器）配备USB口支持软件升级

- 24、加温功能专属医疗加温器，搭配机器使用，无需单独供电

★25、适配管路适配通用型管路

三、配置需求:

1、主机一台

2、主电缆一根

3、使用说明书

4、合格证

四、其它

1、提供完整技术资料，提供详细的操作手册/使用说明书，维修保养手册及维护保养规程，安装手册等。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、具有维修专用工具的，提供维修专用工具1套。

4、保修期：保修期  12 个月，保修期内提供定期维护保养服务。

5、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月；接到故障电话后30分钟内响应，24小时内到达现场。

6、终身免费软件升级。

7、提供现场培训（使用培训、工程师培训）。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 2 条或 2 条以上不符则亦将视为废标。